附件2

2025年六安市医疗卫生机构医用辐射防护

监测项目实施方案

为了统一规范监测工作的开展，提高监测质量。按照省卫健委《关于印发2025年安徽省职业病防治项目相关监测工作方案的通知》（皖卫传〔2025〕121号）和相关法规标准要求，结合我市实际，制定本方案。

# 一、监测目标

通过医疗卫生机构医用辐射防护监测工作，掌握我市医疗卫生机构放射诊疗设备防护安全、医疗照射频度和公众的辐射防护情况。通过对监测数据分析，为制定放射性危害因素的防控政策提供科学依据。

# 二、监测范围及对象

（一）监测范围

监测范围覆盖我市四县三区及市开发区。

（二）监测对象及要求

1.开展放射诊疗的医疗机构数量统计

各县区对辖区内开展放射诊疗的医疗卫生机构（公立医疗机构、民营医疗机构）总数量进行统计，按照医疗卫生机构级别及开展的放射诊疗类型分别进行统计（见附录1）。

2.开展放射诊疗的医疗卫生机构基本情况及放射诊疗频度问卷调查和牙科诊所放射工作人员个人剂量调查

各县区对辖区内开展放射诊疗的医疗卫生机构（含牙科诊所）进行基本情况和放射诊疗频度问卷调查，2025年调查的医疗机构应包含2023年和2024年未进行调查的医疗机构，以实现三年（2023年—2025年）全覆盖。

对辖区内牙科诊所进行放射工作人员个人剂量调查。2025年对辖区内牙科诊所的基本情况、放射诊疗频度和牙科诊所放射工作人员个人剂量调查数量需在牙科诊所总量的50%以上。2025年基本情况调查中放射诊疗设备需填报国产品牌设备数量。

3.监测放射诊疗设备和场所的数量要求

对6家省抽取的监测点医院（六安市中医院、霍山县第二人民医院、霍邱蓼都金水外科医院、金寨县槐树湾乡卫生院、六安美康普惠健康体检中心有限公司、舒城县南港镇中心卫生院）开展放射诊疗设备的性能监测和场所防护监测。

开展放射治疗设备的防护监测和场所监测。监测医疗机构总数不少于辖区内开展放射治疗机构总数的50%，其中公立、民营医疗机构监测覆盖率应分别不小于两种类别医疗机构总数的50%。对每家医疗卫生机构的每类放疗设备至少监测1台。我市共有8家医疗机构（公立7家，民营1家）开展放射治疗工作，本次监测调查共抽取5家医疗机构（六安市人民医院、霍山县人民医院、舒城县人民医院、霍邱县第一人民医院、六安世立医院）作为监测点医院，对每家医疗机构的医用直线加速器监测1台，监测覆盖率62.5%。

4.放射治疗设备输出剂量核查的数量要求

对六安世立医院的医用电子直线加速器进行输出剂量核查。该项工作由省职防院负责开展，六安世立医院配合调查。

5.监测结果要求

对初检不合格的放射诊疗设备和场所，应在进行调试、维护后，及时对该设备或场所进行一次复检，并在上报数据中真实填报初检、复检情况。复检后仍不合格的设备和场所应立即停止使用，在整改合格前不得投入使用。

# 三、监测内容与方法

（一）放射诊疗机构数量统计

对辖区内开展放射诊疗的机构总数、开展牙科诊所机构数量、开展X射线影像诊断的机构数量、开展介入放射学的机构数量、开展放射治疗的机构数量和开展核医学的机构数量进行调查，并按照医疗机构的等级分别进行统计（见附录1）。

（二）放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查和牙科诊所放射工作人员个人剂量调查

调查内容包括医疗卫生机构基本信息，本辖区放射工作人员的数量，X射线影像诊断、介入放射学、放射治疗、核医学4类设备数量以及相应的放射诊疗频度等（见附录2）。放射诊疗频度调查数据统计时间为上一年度4月1日至当年度3月31日。

牙科诊所放射工作人员个人剂量调查需调查放射工作人员连续四次的个人剂量数据（见附录3）。

（三）放射诊疗设备放射防护监测

1.放射诊断设备放射防护监测

对X射线透视机、数字X射线摄影机（DR）、计算机X射线断层扫描设备（CT）、乳腺DR和数字减影血管造影设备（DSA）、口内牙科机、全景牙科机、牙科CT等放射诊断设备进行放射防护监测。监测的每家医疗机构中每种设备类型至少监测1台。

其中：CT机监测指标9项，牙科CT监测指标7项。除CT机和牙科CT外，其他放射诊断设备放射防护监测依据标准《医用X射线设备质量控制检测规范》（WS76-2020）开展状态检测：X射线透视机监测指标6项；DR设备监测指标15项（通用指标8项，专用指标7项）；乳腺DR设备监测指标11项（通用指标6项，专用指标5项）；DSA设备监测指标9项（通用指标6项，专用指标3项）；口内牙科机6项；全景牙科机5项。

2.放射治疗设备放射防护监测

对放射治疗设备进行放射防护监测。应监测设备类型包含医用电子直线加速器、伽玛刀（头部伽玛刀和体部伽玛刀）、后装治疗机、螺旋断层治疗装置（TOMO）和机械臂放射治疗装置（射波刀）。对每家医疗机构的每类放疗设备至少监测1台。

其中：医用电子直线加速器监测指标6项；伽玛刀监测指标5项；后装治疗机监测指标6项；螺旋断层治疗装置（TOMO）监测指标9项、机械臂放射治疗装置（射波刀）监测指标8项。

3.放射诊疗场所放射防护监测

对医疗卫生机构进行放射诊疗设备监测的同时应开展放射诊疗场所放射防护监测。对没有固定使用机房的移动X射线设备，无需进行相关场所放射防护监测。

对放射诊断机房周围及关注点,包括机房四周和楼上楼下屏蔽体外、观察窗、机房门、控制室门、操作人员位等处,进行放射防护监测。对放射治疗室周围,包括屋顶,进行放射防护监测。对核医学场所使用放射源的房间和检查室周围各方向进行放射防护监测，对工作场所进行表面污染监测。

4.放射治疗设备输出剂量核查

剂量核查是对医用电子直线加速器常用档X射线能量输出剂量的核对查验；其中中国疾控中心辐射安全所负责提供剂量核查用的热释光剂量计（TLD）、照射支架和照射水箱，并负责TLD数据的测量读取；省职业病防治院负责发放TLD和协助医疗机构照射TLD，负责将照射数据通过网络上报给中国疾控中心辐射安全所；医疗机构负责按照规定照射TLD并填写数据表格。

对初次核查偏差大于±5％的放疗设备应进行第二次核查并查找原因，对初次核查偏差超过±25%的放疗设备应立即停止使用，在整改合格前不得投入使用。

# 四、项目管理

## （一）组织实施

1.六安市卫生健康委

负责本辖区内监测工作的组织和实施。负责制定本市监测工作方案与质量控制方案，明确六安市疾控中心（卫生监督所）为监测项目的承担机构和质量控制机构，确定专人负责项目；负责开展项目承担机构监测人员的培训和指导，组织本市监测项目的质控和检查，监测数据的审核上报以及监测工作总结和报送。

负责督促协调有关单位做好本辖区调查检测统计和报送工作。负责督促项目承担单位和监测点医院在2025年9月15日前完成本辖区监测点医院放射诊疗设备性能监测和工作场所防护监测，并将监测数据报送项目承担单位。

2.各县区卫生健康委

负责调查辖区内《本辖区放射诊疗机构数量统计表》（附录1）《放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查表》（附录2）和《牙科诊所放射工作人员个人剂量调查表》（附录3），将核实后的调查表纸质版（加盖单位公章）和电子版报送六安市疾控中心（卫生监督所）职业卫生监督科，并及时在全国放射卫生信息平台进行信息录入。

3.六安市疾控中心（卫生监督所）

（1）负责全市监测工作的具体实施、技术指导、培训和质量控制工作,负责监测点医院的现场放射防护监测工作。

（2）负责调查填报市直医疗机构《放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查表》（附录2）,将核实后的调查表及时在全国放射卫生信息平台上进行录入。

（3）负责对项目执行进度、完成质量等情况进行督促指导。

（4）负责对全市监测数据进行审核、汇总、统计分析，撰写年度工作总结报告。负责对全市医用辐射监测工作承担机构进行质量控制监督，协助六安市卫生健康委进行上报数据的审核，保证监测数据的规范性和完整性。

## （二）经费使用要求

## 六安市卫生健康委要加强对监测工作的组织领导，严格按照财政部、国家卫生健康委关于中央对地方转移支付卫生健康项目的经费管理规定，加强项目经费管理，确保专款专用，实现绩效目标。

## 项目经费主要用于开展有关的技术指导和培训、质量控制、数据信息收集、核心数据验证复核、报告撰写和现场验证复核以及开展检测所需仪器设备购置和维护等工作。同时，在核定服务任务和补助标准、绩效评价补助的基础上，项目经费使用可统筹用于经常性支出（经常性支出包括人员经费、人员差旅补助、交通费、车辆保障、耗用的药品及材料成本、维修费等）。

## （三）进度调查

## 六安市疾控中心（卫生监督所）定期开展进度调查工作。要求各县区8月20日前，基本情况调查、放射诊疗频度调查、牙科诊所放射工作人员个人剂量调查、放射诊疗放射防护监测数量至少达到任务数量的30%；10月1日前至少达到50%。完成任务量是指相关信息经医用辐射防护监测信息系统上报并完成省级审核、送审工作。

## （四）数据报送

获取监测数据后应及时由六安市疾控中心（卫生监督所）完成数据审核并提交，省级审核无误后的数据不能撤回。各县区应于2025年10月15日前完成所有调查和监测数据的审核提交，市疾控中心（卫生监督所）于11月15日前向省职防院报送加盖公章的监测报告，监测报告应包括监测覆盖范围、主要监测结果、监测数据对本地区职业病防治工作发挥的作用，经费分配使用和人员队伍能力情况，监测体系建设情况，存在问题和对策建议等。

联系人：李凡，联系电话：3379648，邮箱：1579297015@qq.com。

## （五）质量控制

质量控制工作按照《六安市医用辐射防护监测质量控制方案》执行（见附录4）,六安市卫生健康委将适时对各地监测工作情况开展调研抽查。

附录：1.本辖区放射诊疗机构数量统计表

2.放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查表

3.牙科诊所放射工作人员个人剂量调查表

4.六安市医用辐射防护监测质量控制方案

附录1

# 本辖区放射诊疗机构数量统计表

| 级别 |  | 放射诊疗机构总数 | 牙科诊所的机构数 | 开展X射线影像诊断的机构数 | 开展介入放射学的机构数 | 开展放 射治疗 的机构 数 | 开展核医学的机构数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级 | 公立医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 民营医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
| 二级 | 公立医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 民营医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 | 公立医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 民营医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
| 未定级及其他 | 公立医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
|  | 民营医疗机构 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

调查人：                        审核人：

县（区）：（加盖单位公章）

# 附录2

# 放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查表

医疗机构名称：                   □公立医疗机构 □民营医疗机构

医疗机构等级：□级□等；□未定级

单位组织机构代码（或社会信用代码）：_____________

地址：       省        市      区（县）

医疗机构联系人：______________，联系电话：___________________

放射诊疗开展情况：□放射诊断  □放射治疗  □核医学  □介入放射学

医疗机构类型：

注：医疗机构类型：1. 医院：综合医院/中医医院/中西医结合医院/民族医院/专科医院/护理院/（中心）；

2. 基层医疗卫生机构：社区卫生服务中心/社区卫生服务站/街道卫生院/乡镇卫生院/村卫生室/门诊部/诊所(医务室护理站)；

3. 专业公共卫生机构：疾病预防控制中心/专科疾病防治院(所、站 )/健康教育(所、站)/妇幼保健院(所、站 )/急救中心(站)/采供血机构/卫生监督所(中心)/计划生育技术服务机构；

4. 其他医疗卫生机构：疗养院/医学科研机构/医学在职培训机构/统计信息中心/其他。

- 基本情况

在岗全部职工人数：     人；其中放射工作人员人数：     人

### 二、放射诊疗设备、防护配套设备、工作人员数和诊疗频度

- X射线影像诊断

  - 设备情况及诊疗频度调查

X射线摄影机

数字X射线摄影机（DR）			  □□台，其中国产品牌数量 □□台

计算机X射线摄影机(CR)			  □□台，其中国产品牌数量 □□台

屏片X射线摄影机					  □□台，其中国产品牌数量 □□台

X射线摄影年度频次                       人次

注：X射线摄影机包括固定式拍片机和移动拍片机等，根据不同成像类型，分类到屏片X射线摄影机、数字X射线摄影机（DR）和计算机X射线摄影机(CR)。

X射线透视机

影像增强器透视机					  □□台，其中国产品牌数量 □□台

平板探测器透视机					  □□台，其中国产品牌数量 □□台

直接荧光屏透视机					  □□台，其中国产品牌数量 □□台

X射线透视年度频次                       人次

注：X射线透视机包括门诊（急诊）检查用透视机、碎石机、胃肠X射线机、C形臂X射线机等，根据不同成像类型，分为直接荧光屏透视机、影像增强器透视机、平板探测器透视机。不包括用于介入诊疗的C形臂X射线机。

乳腺X射线机

乳腺数字X射线摄影机（乳腺DR）  □□台，其中国产品牌数量 □□台

乳腺计算机X射线摄影机（乳腺CR）□□台，其中国产品牌数量 □□台

乳腺屏片X射线摄影机				  □□台，其中国产品牌数量 □□台

乳腺CBCT							  □□台，其中国产品牌数量 □□台

乳腺摄影年度频次                         人次

牙科X射线机

口内牙科机							  □□台，其中国产品牌数量 □□台

全景牙科机							  □□台，其中国产品牌数量 □□台

牙科CBCT机						  □□台，其中国产品牌数量 □□台

牙科四合一设备					  □□台，其中国产品牌数量 □□台

牙科摄影年度频次                         人次

计算机X射线断层扫描设备（CT）

多排CT                          □□台，其中国产品牌数量 □□台

单排CT                          □□台，其中国产品牌数量 □□台

双源CT                          □□台，其中国产品牌数量 □□台

光子计数CT                      □□台，其中国产品牌数量 □□台

CT诊断年度频次（不包括CT定位）        人次

骨密度仪								  □□台，其中国产品牌数量 □□台

骨密度检查年度频次                          人次

其他设备（主要包括：               ）□□台

其他检查年度频次                        人次

  - 防护设备配备情况

辐射巡测仪□□台

  - 防护用品配备情况

铅橡胶围裙□□件，铅橡胶方巾□□件，铅橡胶颈套□□件

铅橡胶帽子□□件，铅防护眼镜□□件，铅防护屏风□□件

其他防护用品（主要包括：           ）□□件

  - 是否开展稳定性检测

X射线摄影机：否□；是□（主要包括：           ）

X射线透视机：否□；是□（主要包括：           ）

乳腺X射线机：否□；是□（主要包括：           ）

牙科X射线机：否□；是□（主要包括：           ）

计算机X射线断层扫描设备（CT）：否□；是□（主要包括：           ）

骨密度仪：否□；是□（主要包括：           ）

其他设备：否□；是□（主要包括：           ）

  - 人员配置情况

X射线影像诊断放射工作人员人数□□□人，男性□□□人，女性□□□人

- 介入放射学

  - 设备数

用于介入诊疗的C型臂X射线机（含DSA） □□台，其中国产品牌数量 □□台

其他设备（主要包括：                ）  □□台，其中国产品牌数量 □□台

  - 介入诊疗频次                           	        人次

注：介入诊疗包括心血管介入、神经介入、外周血管介入、综合介入等。

  - 防护用品配备情况

个人防护用品：铅橡胶围裙□□件，铅橡胶帽子□□件，铅橡胶颈套□□件

铅橡胶手套□□副，铅防护眼镜□□件

辅助防护用品：铅悬挂防护屏□□件，防护吊帘□□件，床侧防护帘□□件

床侧防护屏□□件，移动防护屏□□件

  - 人员配置情况

介入放射工作人员人数□□□人，男性□□□人，女性□□□人

- 放射治疗

  - 设备情况

钴-60远距离治疗机                       □□台，其中国产品牌数量 □□台

医用电子直线加速器                      □□台，其中国产品牌数量 □□台

X刀					                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

头部伽玛刀（含头体合一设备）            □□台，其中国产品牌数量 □□台

体部伽玛刀				                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

后装治疗机				                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

X射线治疗机			                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

螺旋断层治疗装置（TOMO）              □□台，其中国产品牌数量 □□台

机械臂放射治疗装置（射波刀）            □□台，其中国产品牌数量 □□台

中子后装机				                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

质子加速器				                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

重离子加速器			                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

电子回旋加速器	（非核素生产回旋加速器）  □□台，其中国产品牌数量 □□台

硼中子俘获治疗设备	                   □□台，其中国产品牌数量 □□台

术中放疗设备                            □□台，其中国产品牌数量 □□台

其他放射治疗设备（主要包括：          ）□□台，其中国产品牌数量 □□台

定位设备                                □□台，其中国产品牌数量 □□台

注：定位设备包括但不限于模拟定位机、CT定位机，仅指单独用于放射治疗的定位设备，与放射诊断混用的CT设备列入X射线诊断中的CT类目。

  - 放射治疗频度调查

外照射治疗人数              人；     近距离放射治疗人数             人

注：放射治疗频度调查提供患者数量，非治疗人次。

  - 防护设备配备情况

个人剂量报警仪□□台，辐射巡测仪□□台

  - 稳定性监测及设备情况

是否开展稳定性监测：是□；否□

医学物理人员开展稳定性监测的周期 □周/次

配备放疗设备剂量测量的剂量仪数量 □□台

剂量扫描装置（二维或三维水箱）□□套

  - 人员配置情况

专职医学物理人员□□□人

兼职医学物理人员□□□人

放疗科放射工作人员人数□□□人，男性□□□人，女性□□□人

- 核医学

  - 设备情况

PET/CT（PET)                         □□台，其中国产品牌数量 □□台

PET/MRI                               □□台，其中国产品牌数量 □□台

SPECT/CT(SPECT)	                     □□台，其中国产品牌数量 □□台

伽玛照相机			                     □□台，其中国产品牌数量 □□台

医用回旋加速器（正电子核素生产）       □□台，其中国产品牌数量 □□台

其他设备（主要包括：                ） □□台，其中国产品牌数量 □□台

是否开展核素治疗：是□；否□

注：如有功能测定等设备请填写至其它设备中。

  - 核医学频度调查

诊断频次：SPECT诊断频次           人次；PET诊断频次            人次

治疗频度：            人

注：核医学诊断包括SPECT/CT(SPECT)、PET/CT（PET)、PET/MRI检查、功能测定（吸碘率、肾图、心功能、脑血流）等。核医学治疗包括131I治疗、粒子植入治疗、敷贴治疗等。

  - 防护设备配备情况

表面污染仪                            □□台

放射性活度计                          □□台

18F自动分装设备                       □□台

131I自动分装设备                       □□台

  - 防护用品配备情况

铅橡胶围裙□□件，铅橡胶帽子□□件，铅橡胶颈套□□件

铅橡胶手套□□副，铅防护眼镜□□件

其他防护用品（主要包括：                ）□□件

  - 质控稳定性监测及设备情况

是否开展SPECT稳定性监测：是□，否□

质控模体包括：狭缝铅栅□，四象限铅栅□，灵敏度模体□

监测项目包括：固有均匀性□			固有空间线性□

固有空间分辨力□		固有最大计数率□

是否开展PET稳定性监测：是□，否□

质控模体包括：灵敏度模体□，散射分数模体□

监测项目包括：空间分辨力□  灵敏度□  噪声等效计数率□

散射分数□  定标因子□  探测器工作状态□

  - 人员配置情况

核医学放射工作人员人数□□□人，男性□□□人，女性□□□人

| 调查单位： |  | 填报时间： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表人： |  | 审核人： |  |
| 填表人手机： |  | 审核人手机： |  |

附录3

# 牙科诊所放射工作人员个人剂量调查表

医疗机构名称：	  放射工作人员人数：            人

调查日期：          年      月      日

| 序号 | 姓名 | 性别 |  | 第一次（mSv） | 第二次（mSv） | 第三次（mSv） | 第四次（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 男 | 女 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：倒序调查连续四次个人剂量数据。

附录4

# 六安市医用辐射防护监测质量控制方案

为确保2025年医用辐射防护监测工作质量，特制定本方案。

一、质量控制范围及环节

本方案用于医用辐射防护监测的全过程质量控制，包括参与放射诊疗机构基本情况调查、放射诊疗设备放射防护监测、放射诊疗场所放射防护监测、放射治疗设备输出剂量核查以及监测结果填报等有关的各项活动以及所有承担机构和相关工作人员的质量控制。

二、质量控制原则

各县区卫生健康行政部门、六安市疾控中心（卫生监督所）应严格按照《2025年安徽省医疗卫生机构医用辐射防护监测项目实施方案》（以下简称《监测实施方案》）有关要求开展监测工作的质量控制，并坚持以下原则：

1.客观公正。对检测数据负责，不受外界因素的干预和其他内外部压力影响，确保检测结果的客观公正性。

2.科学规范。依据国家有关职业病防治法律法规和技术标准、规范，合法合规开展监测工作，确保检测操作程序规范，检测结果科学可靠。

3.真实准确。检测人员应严于律己、忠于职守、坚持原则、实事求是，提高技术服务能力，保证检测数据真实、准确、有效。

三、质量控制内容

1.组织与管理。

六安市卫生健康委全面负责本市的监测质量控制工作，六安市疾控中心（卫生监督所）作为市级医用辐射防护监测质量控制机构，协助负责具体质量控制工作的实施。卫生健康行政部门应安排专用经费用于质量控制，质量控制机构应建立质量控制档案，保存开展质量控制的有关活动记录。

2.监测资质要求。

六安市卫生健康委应对医用辐射防护监测承担机构的资质进行确认。项目承担机构应为取得CMA认证或CNAS认证资质或放射卫生技术服务机构资质（许可范围包含所监测对象的检测项目）或省级卫生健康行政部门认可的有能力的机构。

3.监测人员

监测项目承担机构应确保参加监测的人员具有从事放射卫生工作经验，应熟悉《职业病防治法》《放射诊疗管理规定》等相关法律法规、标准、技术规范以及本机构质量管理手册和程序文件；应熟练掌握检测设备使用，了解检测程序和检测方法；熟练掌握数据处理及上报程序方法。监测人员应接受过业务培训，必须通过计量认证或技术服务机构资质审定，具有相应检测项目的检测能力。

六安市卫生健康委组织对监测项目承担机构的工作人员进行培训。培训内容应包括医用辐射防护监测工作方案解读、监测对象的介绍、监测设备及模体的使用方法、监测点的选择、布置及监测方法、监测数据的处理以及监测结果填报等。

4.监测设备

监测项目承担机构在监测工作开始前需保证所使用的仪器设备检定校准合格，且在有效期内，检测设备在检测射线种类、量程、响应时间、灵敏度等方面应满足被检工作场所或设备的要求，检测完成后做好检测设备使用记录，记录包括使用时间、地点，需要经过温度、气压校正的设备还应记录好使用时的环境条件。

5.现场检测及技术内容

现场检测人员应不少于2人，进入放射工作场所前检测人员应佩戴个人剂量计并做好个人防护，在医疗卫生机构工作人员陪同下进入检测现场。

按照计量认证等相关质量控制的各项要求，做好现场情况的详细记录，原始记录字迹清晰，内容完整，数据规范；详细记录检测条件、设备基本情况等有关信息。

所有检测机构提供的质量控制检测数据和场所防护检测数据均应留存原始记录、存档报告、现场照片等质控文件和材料以备检查。

检测完成后，原始记录需有检测人员、校核人员和医疗卫生机构陪同人员确认并签字。

（1）调查表内容的填写和复核

医疗机构应认真查阅本单位资料后，如实填写调查表，要填写本机构所有的情况，不能仅填写个别科室的数据，保证填写数据的正确性。监测项目承担机构应认真核对调查表的内容，对不符合逻辑的调查表数据应要求医疗机构对数据进行核实,核实无误后上报。

（2）放射诊断监测

CT设备应符合《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519-2019）和《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》（GB 17589-2011）标准要求。牙科CT设备应符合《锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》(WS 818-2023)标准要求。

除CT和牙科CT外，其他放射诊断设备应符合《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020）标准要求。

放射诊断设备质量控制检测要保留主要性能指标（如水CT值，噪声，高对比度分辨力，低对比度分辨力等）的影像资料，必要时留存计算方法、判断依据等，避免因对标准理解错误或偏差导致错误的检测结论；放射诊断工作场所防护检测中，要严格按标准要求对检测点进行全面、准确的检测。结果分析中应特别注意本底值扣除、仪器响应时间修正等问题；对开展放射诊疗工作的基层医疗卫生机构的场所防护检测应特别关注。

6.数据处理

监测项目承担机构应严格按照相关标准对检测结果进行处理，经监测项目承担机构质量负责人审核后，方可填报。所有数据计算过程及时保存，妥善保管；如检测结果有异常，应及时查明原因，对于不能查明原因的，应组织人员进行现场复核和验证。

7.现场调查

市疾控中心（卫生监督所）和各县区疾控中心（卫生监督所）应按照《监测实施方案》的要求如实填写本辖区放射诊疗机构数量统计表、放射诊疗机构基本情况及放射诊疗频度调查表和放射诊断患者剂量调查表。

8.数据审核

市疾控中心（卫生监督所）应加强项目检测数据的审核和过程管理。对项目技术机构提供的检测数据进行随机抽查并现场复核，确保数据的真实性和可靠性。

9.数据报送

市疾控中心（卫生监督所）应按《监测实施方案》要求时限，组织人员通过放射卫生信息平台进行监测数据的填报；监测工作信息系统将设置必填项和逻辑校验等质量控制措施；必要时，通过纸质版进行报送；填报人应事先熟悉报送程序，认真填写监测数据，如实上报监测情况，监测数据经技术负责人审核确认无误后，方可提交；如遇问题，应及时与安徽省职业病防治院沟通；市疾控中心（卫生监督所）负责填报的监测数据审核，经市卫生健康委确认后报送。

检测机构须同时调查当年开展监测的所有医院所有放射诊疗设备信息情况，并填写完成情况自评表（见表1）。

10.监测档案

监测项目承担机构应建立医用辐射防护监测工作的监测档案，监测工作所涉及的仪器设备检定或校准证书、原始记录、检测报告、现场照片等监测相关资料需保存在监测档案内，以供核查。

四、质量控制抽查

（一）市级抽查

市疾控中心（卫生监督所）应按监测工作方案的要求，制定监测工作质量控制方案，确定抽查时间、内容和数量，组织对医用辐射防护监测质量进行抽查。市疾控中心（卫生监督所）应按照质量控制方案加强内部质量控制。全市抽查数量不少于2个县或区、监测医疗机构不少于2家。

市级要求对至少5份不同类型放射诊疗设备及工作场所的监测报告和对应的原始记录及配套文件进行质量监测技术审查，其中放疗设备检测报告应不低于50%，若放疗、核医学设备检测报告合计不够50%，需全部纳入技术审查。

1.发现以下情况可判定为弄虚作假：

（1）项目承担机构未进入医疗机构现场开展检测而出具检测报告的；

（2）项目承担机构未开展实验室检测而出具实验室检测报告的；

（3）在同一时间内，同一检测人员或设备分别在不同的工作场所或医疗机构出现的。

2.发现监测结果弄虚作假时，由省级质量控制机构对该机构承担的所有医疗机构监测结果进行复核，并按以下方式进行处理：

（1）由取得资质的放射卫生技术服务机构承担监测工作的，发现1家医疗机构监测结果弄虚作假的，省级卫生健康行政部门应按照《职业病防治法》等法律法规依法予以处理。

（2）由职业病防治技术支撑机构承担监测工作的，出现1家及以上医疗机构监测结果弄虚作假的，向该机构通报造假情况，要求其查明造假原因，并将处理结果报告省级卫生健康行政部门。

（3）仅通过CMA认证或CNAS认证的承担监测工作的其他机构弄虚作假的，向省级市场监管部门通报该机构造假情况。

（二）省级抽查

省卫生健康委组织有关专家，在全省抽取不小于5个市级单位、不少于20家监测医疗机构对监测质量进行抽查，抽查采用查阅相关原始记录及相关资料和现场查看相结合的方式进行，医疗机构抽查内容与要点见表2，医疗机构检测报告抽查内容和要点见表3，并根据抽查结果采取以下处理措施：

1.发现1家医疗机构的监测数据弄虚作假的，要求该市对该项目承担机构全部项目监测数据进行复核。

2.发现2家及以上医疗机构的监测数据弄虚作假的，要求该市对所有的监测数据进行复核，并在全省范围内进行通报。

表1放射诊疗监测完成情况自评表

| 设备类型 | 应检测设备数 | 实际质控检测数 | 实际防护检测数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字X射线摄影机（DR） |  |  |  |
| X射线透视机 |  |  |  |
| 计算机X射线断层扫描设备（CT） |  |  |  |
| 乳腺DR |  |  |  |
| 数字减影血管造影设备（DSA） |  |  |  |
| 口内牙科机 |  |  |  |
| 全景牙科机 |  |  |  |
| 牙科CT |  |  |  |
| 医用电子直线加速器 |  |  |  |
| 头部伽玛刀 |  |  |  |
| 体部伽玛刀 |  |  |  |
| 后装治疗机 |  |  |  |
| 螺旋断层治疗装置（TOMO） |  |  |  |
| 机械臂放射治疗装置（射波刀） |  |  |  |
| 正电子发射断层成像设备（PET） |  |  |  |
| 单光子发射断层成像设备（SPECT） |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

表2 医疗机构抽查内容与要点

| 序号 | 检查条目 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场检测照片证明件 | 检查检测人员在现场开展检查工作的照片，照片内须包括医疗卫生机构人员。 |
| 2 | 检测设备使用记录 | 检查检测设备的使用日期与现场检测的日期是否相符。 |
| 3 | 检定证书或校准证 | 检查检测设备的检定证书或校准证书是否有效。 |
| 4 | 现场调查记录表 | 检查现场调查记录表是否完整，重点对放射诊疗设备、防护配套设备、工作人员数及放射诊疗频度等进行核查。 |
| 5 | 原始记录表 | 检查原始记录表填写是否完整，并对检测日期、检测条件、检测设备、检测方法、检测结果和检测人员等信息进行重点核查。 |
| 6 | 数据处理 | 对数据处理过程，如计算公式、计算方法、计算结果进行核查。 |
| 7 | 检测报告 | 检查出具的检测报告是否符合要求，并与原始记录进行核对。 |
| 8 | 填报数据 | 检查填报数据的科学性、准确性、逻辑性、完整性。 |

表3 医疗机构检测报告抽查内容和要点

| 序号 | 检查条目 | 检查要点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检测机构资质 | 查看检测机构的放射卫生技术服务机构的资质范围（检测能力）是否包括检测项目。是否存在超出资质认可范围从事放射卫生技术服务的行为。 |
| 2 | 检测依据和检测方法 | 查看检测报告是否采用现行有效的国家、行业标准，引用标准规范是否准确完整。 |
| 3 | 检测设备 | (1)查看检测设备是否在检定或校准有效期内； (2)查看检测设备的种类、性能、量程、精度是否满足检测的需要。 |
| 4 | 检测报告 和原始记录 | (1)查看放射诊疗设备质量控制检测项目（参数）是否完整，符合相关标准要求。 (2)查看放射防护检测布点是否规范、检测点位可溯源、防护检测示意图和检测点布置的一致性，符合相关标准要求。 (3)放射性本底测量是否方法正确，本底水平值可信。 (4)查看检测条件是否全面、记录是否完整，包括照射参数、照射方向等。 (5)查看数据处理方法是否适当，修约是否正确。 (6)查看检测结果的计算公式是否准确；是否使用法定计量单位。 (7)查看仪器校准因子使用是否正确。 (8)检测结论是否全面、准确、可溯源。 |
| 5 | 检测报告真实性核查 | (1)查看检测时间和设备使用时间和使用记录是否和实际情况相符。 (2)查看是否有现场的检测照片等，作为现场开展检测的证明文件。 |